六自由度定格拍摄系统操作规程

- 一、打开计算机，启动软件：

通电后打开计算机，启动轨道控制软件，连接轨道。

- 二、控制卡选择，初始化板卡：

通过下拉式菜单选择控制卡类型，单击相应的按钮后，如果初始化成功会显示当前计算机内板卡总数与轴总数，否则将弹出初始化错误，此时用户应检查板卡是否插入正确。

- 三、参数设置：

- 设备参数设置、回零参数设置和其他参数设置，必须严格按照软件使用说明书进行设置。为使所设定参数有效，必须在参数设定后单击保存后再进入下一步。

四、进入主界面、运动编程控制。必须严格按照软件使用说明书进行设置。

五、在以后的使用过程中，如果不需要改变参数，可以单击控制卡中的完成跳过设置对话框，直接进入主界面。

六、注意事项及故障诊断

| 控制台不移动 | 未开控制箱电源。 电源线插头未插好。 电缆连接错误。 电移台未归零。 运动方向选择错误。 | 打开电源。 关闭电源重新插好插头。 按连接说明重新连接。 先将电移台归零。 重新选择方向。 |
| --- | --- | --- |
| 位移量与设置不符 | 位移量输入错误。 步进当量选择不当。 | 重新输入位移量。 按说明选择步进当量。 |
| 速度不对 | 速度值输入错误。 步进当量选择不当。 异物进入螺杆或导轨。 缺乏润滑脂。 超载。 | 重新输入速度值。 按说明选择步进当量。 清除异物或返修。 及时添加润滑剂 减少重量。 |
| 噪音大 | 异物进入螺杆或导轨。 缺乏润滑脂。 电移台固定松动。 | 清除异物或返修。 及时添加润滑脂。 将电移台固定牢固。 |
| 触动限位开关后继续运动 | 1、限位开关失效。 | 1、检查开关连线。 2、自行更换限位开关或返修。 |
| 执行回零命令后反向运动，触动限位开关继续运动，按停止按钮无反应 | 1、零位开关失效。 | 1、检查开关连线。 2、自行更换零位开关或返修。 |
| 控制台一个方向运动正常，另一个方向“爬行” | 驱动器失效。 控制器软件存在问题。 | 更换驱动器。 重新安装控制器软件。 |